ADENDO No.1 A LOS TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN A COTIZAR

No. 061 DE 2006

SECCION I

1.4.-	PROPUESTA ECONÓMICA

Al diligenciar los anexos, el ofertante no podrá adicionar, modificar, suprimir o, en todo caso, alterar la información en ellos requerida, toda vez que dicha información se requiere para la comparación de las propuestas; lo contrario, generará el rechazo de la propuesta.

El costo total de la propuesta deberá incluir íntegramente los costos derivados de la ejecución del servicio objeto de la presente invitación a cotizar.

Al formular la propuesta, se deberá tener en cuenta la afiliación de los trabajadores al Sistema de Seguridad Social, Pensiones, Riesgos Profesionales así como todos los impuestos, tasas y contribuciones parafiscales vigentes (Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Caja de Compensación Familiar), igualmente las tasas, impuestos y contribuciones vigentes que afecten la ejecución del contrato y las actividades que de ella se deriven.

Serán de responsabilidad exclusiva del ofertante los errores u omisiones en que incurra al indicar los precios de la propuesta, debiendo asumir los mayores costos y pérdidas que se deriven de dichos errores. No obstante, lo anterior, entre la fecha de inicio y cierre de recepción de propuestas, el ofertante podrá depositar en la urna en sobre cerrado, aclaraciones o modificaciones a su propuesta.

Si en la propuesta económica se omiten por el ofertante uno o varios costos, se mantendrá el precio propuesto, sin lugar a reclamos o revisiones posteriores.

La Universidad del Cauca permite la presentación de ofertas para entrega CIP Depósito aduanero en la ciudad de Cali.

1.5.-	MONEDA DE LA PROPUESTA

Los ofertantes deberán presentar los precios de las propuestas en pesos colombianos.

Las ofertas deberán presentarse en pesos colombianos y por algún requerimiento especial en dólares americanos y debe discriminar el valor FCA del equipo y los gastos de fletes y seguros del mismo, hasta el Depósito Aduanero en Cali.

2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Solo se aceptan equipos de absorción atómica, que reúnan las especificaciones técnicas requeridas en la presente invitación.

PARAGRAFO.— Las mejores condiciones económicas y de valor agregado existentes que se presenten y existan dentro del mercado, se entenderán incorporadas en forma automática al contrato.

El equipo debe cumplir con las especificaciones mínimas que se detallan a continuación:

1. Software: En español o inglés, bajo Sistema operativo Windows, con software para absorción atómica, que permita: Controlar el equipo y todos sus accesorios y acceder fácilmente a métodos, muestras, control instrumental, rutinas de calibración, protocolos de control de calidad, cookbook, etc.

2. Procesamiento de Datos: El equipo debe realizar: El análisis por absorción y emisión, permitiendo la realización de medidas por integración, altura, área del pico, cálculo de RSD de hasta 50 lecturas de réplica, calibración con estándares, corrección por mínimos cuadrados, adición de estándares, por peso y dilución y gráficos

3. Almacenamiento de Datos: Computador PC Pentium IV con combo DVD-RW, tarjeta SVGA gráfica y monitor pantalla plana color de 17 pulgadas compatible, ratón, memoria RAM de 1000 MB, Disco duro de 100 GB mínimo. Impresora láser compatible con tóner inicial.

4. Sistema de atomización por llama: Con cámara de aspersión, quemador de titanio, nebulizador con capilar de platino-Iridio y entrada de titanio o teflón y quemador para la mezcla óxido nitroso-acetileno. El sistema debe permitir hacer el cambio manual o automático de Horno a Llama y viceversa vía el computador y hacer el ajuste automático de la altura del quemador y que el sistema de manejo de gases sea automático.

5. Sistemas de Seguridad: Para la llama, gases, quemadores, válvulas, presiones, flujos del oxidante y combustible, corrientes, eléctricos, agua, etc.  Se requiere además de un sistema de extracción de vapores con campana, ducto y motor extractor de alta eficiencia y bajo ruido instalados respectivamente.

6. Horno de Grafito : Sistema automático de horno de Grafito con tubo de grafito con plataforma integrada, fuente de poder y horno, con un rango de Temperatura programable de ambiente a 3000ºC. Además debe permitir realizar rampas de programación, controles de temperatura, monitoreo de corriente y voltaje, retroalimentación de energía, correcciones, etc. Se requiere además de un sistema de refrigeración por recirculación de agua que garantice el adecuado funcionamiento del horno de grafito

7. Requerimientos adicionales: Compresor de aire libre de aceite, con purificador de alta eficiencia de aire ideal para trabajar con altas humedades, regulador y todos los tubos de conexión.

8. Auto-muestreador para el horno: Sistema con 50 ó más posiciones de muestras y estándares, con acceso aleatorio tanto para muestras como para reactivos, con los respectivos viales para muestras, estándares, blancos y modificadores, que permitan un volumen de inyección de 1-70 µL y con el respectivo contenedor para lavados. Debe permitir hacer automáticamente diluciones y re-análisis cuando los valores se salgan de la curva; igualmente la adición de reactivos y modificadores de matriz debe ser automática.

9. Generador de hidruros y vapor frío: Completamente automático y controlado desde el software del espectrofotómetro. Analizador con frasco para muestra, recipiente para reactivos, celda de cuarzo y recipiente para reductor.

10. Sistema de Lámparas: Carrusel completamente automático para mínimo seis (6) lámparas de cátodo hueco. El sistema debe contener el mismo número de fuentes de poder. Adicionalmente, y si fuese necesario, se requiere un cable ó conector para usar otras lámparas de cátodo hueco que tenemos en el laboratorio de un equipo Varian modelo AA12/1475.

11. Otras especificaciones: Monocromador y rango de longitud de onda programable de 190-900 nm, Barrido automático; Torreta automática y autoalineable (para 6 u 8 lámparas); Ancho de banda ajustable automáticamente; Fijado automático de la altura de la rendija para anchos de rendija;; Corrección de background, para correcciones a 2.5 Abs; Óptica de Doble haz; Base de datos de la lámpara que indique el tiempo de su uso; Detector Fotomultiplicador y semiconductor ó preferiblemente de estado sólido; Equipo preferiblemente con toda la electrónica en un solo módulo sencillo y reemplazable por el usuario.

12. Set de herramientas básicas.

13. UPS apropiada para el equipo con estabilizador para el espectrofotómetro, computador, impresora y accesorios, excluyendo el horno de grafito, con autonomía suficiente y toda la potencia del equipo y sus accesorios.

5.3.1.2. VALOR AGREGADO					12 PUNTOS

Se otorgará un máximo de DOCE (12), puntos al proponente que incluya ofrecimientos adicionales que se determinen como un valor agregado a la propuesta y que la Universidad del Cauca considere convenientes, estos son únicamente los siguientes:

- Capacitación presencial de 40 horas (a 5 personas) para la optimización y correcto manejo del equipo, de conformidad con el programa de entrenamiento y capacitación propuesto.  Adicionalmente, un curso de capacitación teórico sobre el tema de 8 horas (para 20 personas) (4 puntos)

- Servicio postventa ofrecido incluyendo el esquema de soporte técnico y servicios adicionales ofrecidos y deberá precisar el procedimiento y plazo para la atención de reclamos y suministro de repuestos e insumos y las condiciones exigidas para la prestación del soporte o asistencia técnica (2 puntos máximo).

- Especificación del periodo de vida útil de producción que estime el fabricante para el espectrofotómetro de absorción atómica, periodo en el cual se garantizará la asistencia técnica especializada y el suministro de repuestos e insumos (2 puntos)

- Suscripción a una revista de carácter internacional, durante por lo menos un (1) año, como por ejemplo: Journal of spectroscopy (2 puntos).

- Un sistema de ventilación adicional al de la licitación, con campana, ducto y motor ventilador instalados respectivamente en el laboratorio de análisis industrial sección aguas.

LAS DEMAS DISPOSICIONES DE LOS TERMINOS DE LA INVITACIÓN A COTIZAR QUEDAN COMO INICIALMENTE SE PUBLICARON.

Popayán, Ciudad Universitaria, 10 de agosto de 2006

Atentamente,

JUAN MANUEL QUIÑONES PINZON

Presidente