Evaluación de propuestas de la LICITACIÓN 061 para la compra de un equipo de Absorción Atómica para el Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación

| Especificaciones Técnicas | Proponente 1 | Proponente 2 | Proponente 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Khymos. Representante Legal: Martha Isabel Forero Ramos | Innovatek LTDA. Representante Legal: Hislén Hernández Rodríguez | Casa Científica. Representante Legal: Isabel Cristina Moreno |
| 1. Software en español o inglés, bajo Sistema operativo Windows, con software para absorción atómica, que permita: Controlar el equipo y todos sus accesorios y acceder fácilmente a métodos, muestras, control instrumental, rutinas de calibración, protocolos de control de calidad, cookbook, etc. | Ayuda en línea CUMPLE | Permite correr hasta 16 métodos para elementos de manera automática CUMPLE | CUMPLE |
| 2. Procesamiento de Datos: El equipo debe realizar: El análisis por absorción y emisión, permitiendo la realización de medidas por integración, altura, área del pico, cálculo de RSD de hasta 50 lecturas de réplica, calibración con estándares, corrección por mínimos cuadrados, adición de estándares, por peso y dilución y gráficos | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 3. Almacenamiento de Datos: Computador PC Pentium IV con combo DVD-RW, tarjeta SVGA gráfica y monitor pantalla plana color de 17 pulgadas compatible, ratón, memoria RAM de 1000 MB, Disco duro de 100 GB mínimo. Impresora láser compatible con tóner inicial. | CUMPLE | Disco duro 100 GB CUMPLE | Disco duro 160 GB CUMPLE |
| 4. Sistema de atomización por llama: Con cámara de aspersión, quemador de titanio, nebulizador con capilar de platino-Iridio y entrada de titanio o teflón y quemador para la mezcla óxido nitroso-acetileno. El sistema debe permitir hacer el cambio manual o automático de Horno a Llama y viceversa vía el computador y hacer el ajuste automático de la altura del quemador y que el sistema de manejo de gases sea automático. | Cámara de polipropileno, quemador titanio, entrada de titanio. Quemador Óxido-nitroso, acetileno CUMPLE | Quemador universal para todo tipo de llamas Quemador titanio Capilar teflón CUMPLE | Quemador Titanio 10 cm, nebulizador con capilar de platino-Iridio y entrada de teflón. Quemador Óxido-nitroso, acetileno CUMPLE |
| 5. Sistemas de Seguridad: Para la llama, gases, quemadores, válvulas, presiones, flujos del oxidante y combustible, corrientes, eléctricos, agua, etc. Se requiere además de un sistema de extracción de vapores con campana, ducto y motor extractor de alta eficiencia y bajo ruido instalados respectivamente. | Sensores CUMPLE | Sensores Campana, ducto en acero inoxidable CUMPLE | CUMPLE |
| 6. Horno de Grafito: Sistema automático de horno de Grafito con tubo de grafito con plataforma integrada, fuente de poder y horno, con un rango de Temperatura programable de ambiente a 3000ºC. Además debe permitir realizar rampas de programación, controles de temperatura, monitoreo de corriente y voltaje, retroalimentación de energía, correcciones, etc. Se requiere además de un sistema de refrigeración por recirculación de agua que garantice el adecuado funcionamiento del horno de grafito | Número ilimitado de rampas de programación?? CUMPLE | Control de T por sensor 20 rampas de T. Contador de vida para la cubeta de grafito Proporcionan caja con 10 cubetas de grafito CUMPLE | 20 rampas de programación. El sistema de recirculación tiene programación de T por recirculación CUMPLE |
| 7. Requerimientos adicionales: Compresor de aire libre de aceite, con purificador de alta eficiencia de aire ideal para trabajar con altas humedades, regulador y todos los tubos de conexión. | NO TIENE PURIFICADOR NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 8. Auto-muestreador para el horno: Sistema con 50 ó más posiciones de muestras y estándares, con acceso aleatorio tanto para muestras como para reactivos, con los respectivos viales para muestras, estándares, blancos y modificadores, que permitan un volumen de inyección de 1-70 µL y con el respectivo contenedor para lavados. Debe permitir hacer automáticamente diluciones y re-análisis cuando los valores se salgan de la curva; igualmente la adición de reactivos y modificadores de matriz debe ser automática. | 40 muestras y 10 estándares Contenedor lavado 1L CUMPLE | 60 posiciones y 6 estándares Contenedor lavados 1 L CUMPLE | 60 posiciones de muestreo y 8 para reactivos Contenedor para lavados de 2L. CUMPLE |
| 9. Generador de hidruros y vapor frío: Completamente automático y controlado desde el software del espectrofotómetro. Analizador con frasco para muestra, recipiente para reactivos, celda de cuarzo y recipiente para reductor. | CUMPLE | Portacelda CUMPLE | CUMPLE |
| 10. Sistema de Lámparas: Carrusel completamente automático para mínimo seis (6) lámparas de cátodo hueco. El sistema debe contener el mismo número de fuentes de poder. Adicionalmente, y si fuese necesario, se requiere un cable ó conector para usar otras lámparas de cátodo hueco que tenemos en el laboratorio de un equipo Varian modelo AA12/1475. | 8 lámparas Precalentamiento de lámpara CUMPLE | 6 lámparas CUMPLE | 6 lámparas CUMPLE |
| 11. Otras especificaciones: Monocromador y rango de longitud de onda programable de 190-900 nm, Barrido automático; Torreta automática y autoalineable (para 6 u 8 lámparas); Ancho de banda ajustable automáticamente; Fijado automático de la altura de la rendija para anchos de rendija; Corrección de background, para correcciones a 2.5 Abs; Óptica de Doble haz; Base de datos de la lámpara que indique el tiempo de su uso; Detector Fotomultiplicador y semiconductor ó preferiblemente de estado sólido; Equipo preferiblemente con toda la electrónica en un solo módulo sencillo y reemplazable por el usuario. | Longitud de onda 185-900nm Electrónica sencilla CUMPLE | Longitud de onda 180-900 nm CUMPLE | Longitud de onda 185-900nm Electrónica en un solo módulo CUMPLE |
| 12. Set de herramientas básicas. | Herramienta para rotar el quemador 2 Llaves hexagonales Ignitor de repuesto CUMPLE | Membranas de cámara de nebulización Alambres de limpieza del nebulizador Disco de sobrepresión Juego de destornilladores CUMPLE | Cables de potencia Mangueras para gases Alambres para limpieza Capilares de teflón Limpieza quemador Tarjeta de chequeo altura Sello chequeo de fugas Manguera de polietileno No. 3 y manguera para drenar CUMPLE |
| 13. UPS apropiada para el equipo con estabilizador para el espectrofotómetro, computador, impresora y accesorios, excluyendo el horno de grafito con autonomía suficiente y toda la potencia del equipo y sus accesorios. | 3 KVA CUMPLE | 2 KVA Autonomía 12 minutos CUMPLE | 2 KVA Autonomía para 10 minutos CUMPLE |
| Permitimos la presentación de ofertas para entrega CIP Depósito aduanero en la ciudad de Cali. La Universidad del Cauca realizará la nacionalización del equipo con la colaboración del proveedor, para lograr los beneficios tributarios que otorga la ley a los establecimientos educativos. | CIP CALI USD $ 53608 Entrega local de accesorios $12.145.664 iva $1.675.264 En pesos colombianos (2450) 131339600+12145664= $143.485.264 | $145.580.000 con iva iva $20.080.000. Puesto en Popayán Costo $125.500.000 Ellos pueden hacer la exención del iva haciendo el trámite 88 puntos | $149.640.000 iva $20.640.000 Puesto en Popayán Costo $129.000.000 82 puntos |
| Valor agregado | Proponente 1 | Proponente 2 | Proponente 3 |
| Capacitación presencial de 40 horas (a 5 personas) para la optimización y correcto manejo del equipo, de conformidad con el programa de entrenamiento y capacitación propuesto. Solicitamos adicionalmente un curso de capacitación teórico sobre el tema de 8 horas (para 20 personas). (4 puntos) | 4 puntos CUMPLE | 4 puntos CUMPLE | 4 puntos CUMPLE |
| Servicio postventa ofrecido incluyendo el esquema de soporte técnico y servicios adicionales ofrecidos y deberá precisar el procedimiento y plazo para la atención de reclamos y suministro de repuestos e insumos y las condiciones exigidas para la prestación del soporte o asistencia técnica (2 puntos máximo). | 1 visita de mantenimiento preventivo por año y todos los correctivos necesarios Tiempo de respuesta 24 horas 1 punto CUMPLE | 2 mantenimientos preventivos durante la garantía y todos los correctivos necesarios 2 puntos CUMPLE | 2 visitas de mantenimiento preventivo durante el año de garantía todas las correctivas que sean necesarias. Tiempo de respuesta de máximo 48 horas. 2 puntos CUMPLE |
| Especificación del periodo de vida útil de producción que estime el fabricante para el espectrofotómetro de absorción atómica, periodo en el cual se garantizará la asistencia técnica especializada y el suministro de repuestos e insumos (2 puntos) | Vida útil de mínimo 10 años Luego de salir garantiza por 10 años el suministro de partes y servicios técnicos e insumos. 2 puntos CUMPLE | Vida útil de 12 años. Luego de salir 7 años para el suministro de partes y servicios técnicos e insumos. 2 puntos CUMPLE | Mínimo 3 años antes de salir de la producción y luego de salir 7 años para el suministro de partes y servicios técnicos e insumos. 2 puntos CUMPLE |
| Suscripción a una revista de carácter internacional, durante por lo menos un (1) año, como por ejemplo: Journal of spectroscopy (2 puntos). | 0 puntos NO CUMPLE | 2 puntos CUMPLE | 2 puntos CUMPLE |
| Un sistema de ventilación adicional al de la licitación, con campana, ducto y motor ventilador instalados respectivamente en el laboratorio de análisis industrial sección aguas (2 puntos). | 0 puntos NO CUMPLE | 2 puntos CUMPLE | 2 puntos CUMPLE |
| Servicio postventa | Proponente 1 | Proponente 2 | Proponente 3 |
| Se otorgará un tiempo de garantía por lo menos por un año, del equipo y del servicio postventa; Para ello, se especificará el periodo de vida útil de producción que estime el fabricante para el espectrofotómetro de absorción atómica, periodo en el cual se garantizará la asistencia técnica especializada y el suministro de repuestos e insumos. | 12 meses | 12 meses | 12 meses |
| Experiencia venta equipos | CUMPLE | Los usuarios de esta marca a nivel nacional son 81 CUMPLE | CUMPLE |
| Nivel técnico y científico | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Total puntos |  | 100 puntos | 94 puntos |

Atentamente,

__________________________				_________________				________________________

Isabel del Socorro Bravo Realpe				Jaime Martín Franco				Maite del Pilar Rada Mendoza

Docente							Jefe de Departamento				Docente