ADENDO No.1 A LOS TERMINOS DE  LA INVITACION A COTIZAR No. 062 DE 2006

SECCION II

CONDICIONES PARTICULARES

2.-  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

2.1.-  CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIPOS

| ITEM | CANT. | EQUIPOS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Sistema de liofilización de mesa con sistema de refrigeración compresor de ¼ hp CFC-free para enfriamiento -50 grados Centígrados. Colector en acero inoxidable con capacidad de remoción de 2 litros de agua en 24 horas y sostener 2.5 litros de hielo antes de descongelar. Condensador con enfriamiento de -50 centigrados.Display LCD que indica el vacio, temperatura y mensajes de alarma. Display LED con lectura grafica para vacio y temperatura. Salida para transmitir datos a computador externo. Tapa de 3” diámetro para conectar accesorios de secado. Bomba de vacio ½ hp con capacidad de desplazamiento de 108 litros/minuto, niveles de sonido de 50 dB. Cámara de secado en acrílico transparente de 33 cms alto x 26 cm diámetro que provee perfecta visibilidad durante el proceso de secado. Raqueta en aluminio con 3 entrepaños, 3 varillas soporte, clips y patas de caucho en la cual pueden montarse los microtubos o viales dentro de la cámara transparente para el proceso de liofilización. Opera a 120 voltios 60 Hz. |
| 2 | 1 | Ultracongelador de baja temperatura a -86 grados centígrados con capacidad de 20 pies cúbicos (entre 580 y 605 litros) cámara con dimensiones de 128 cm alto x 63 cm fondo x 75 cms ancho. Display digital indicador de la temperatura, controles en la puerta del equipo, sistema de refrigeración por aire de cascada (2 compresores ½ hp), condensador enfriamiento por aire de alta capacidad, sistema de alarmas audible/visible de sobre temperatura. Puerta exterior sólida con llave multiposición. On, off y fijación tres puertas interiores con 4 gabinetes independientes para mejor conservación del inventario. Acepta hasta 20 raquetas que sostienen cada una 20 crió cajas de 2” o 12 criocajas de 3” . |
| 3 | 1 | Centrifuga de mesa compacta refrigerada, máxima velocidad 15000 rpm (21.380 xg) timer 1 a 99 minutos o continuo. Rango de temperatura -10 a +40 grados centígrados protector de la tapa que no permite sea abierta mientras está funcionando el rotor. Completa con Rotor angular C0200-95 con un mínimo de 18 puestos para tubos de 1.5 ml. a 2ml. Con este rotor desarrolla la centrifuga 14.000 r`, (15.994 xg) Dimensiones 32 cm x 54 x 28.5 cm Opera a 120 V 50/60 ciclos. |
|  |  | SUBTOTAL |
|  |  | IVA 16% |
|  |  | TOTAL $83.868.000 |

Las demás disposiciones de los términos de la Invitación a Cotizar No.062 de 2006 quedan como inicialmente se publicaron.

Popayán, Ciudad Universitaria, 11 de agosto de 2006.

Atentamente,

JUAN MANUEL QUIÑONES PINZON

Presidente