Universidad del Cauca

Junta de Licitaciones y Contratos

ADENDO No.1 A LA INVITACION A COTIZAR No.063 DE 2006

SECCION I

1.1.-  OBJETO

LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA está interesada en recibir propuestas de empresas legalmente establecidas en Colombia, para adquirir: DOS (2) VENTILADORES PARA USO NEONATAL, PEDIÁTRICO Y DE ADULTOS de última generación, actualizables, servocontrolados, microprocesador.

GENERALIDADES

- Monitoría de oxígeno con sistema de calibración

- Con generador interno de aire

- Sistema de flujo a demanda

- Posibilidad de manejo con otros gases Heliox u Oxido nítrico con reconocimiento del gas por el ventilador para ajustes de la monitoría.

- Sensibilidad o disparo dual (flujo y presión)

- Limitador de volumen

- Rampas de presión

- Sensibilidad espiratoria o ciclo de flujo

- Tiempo de presión de soporte

- Ondas de flujo cuadrada y desacelerante

- Suspiro

- Volumen asegurado u objetivo

- Monitoría con compensación según peso corporal

- Aumento de oxígeno ajustable por el usuario

- Compensación: fugas, distensibilidad del circuito, humidificador, vía área artificial

- Corrección por BTPS (temperatura/presión corporal saturada)

- Puerto de nebulización pediátrico-adulto

- Puerto para ventilación independiente sincrónica

MODALIDADES VENTILATORIAS

- ASISTIDO CONTROLADO ciclado POR VOLUMEN Y PRESION

- SIMV POR VOLUMEN Y PRESION

- CPAP/PSV (PRESION SOPORTE)

- VENTILACION NO INVASIVA

- APRV /  BIFASICO (VENTILACION CON REGULACION DE PRESION EN DOS NIVELES)

- TCPL (CICLADO POR TIEMPO LIMITADO POR PRESION)

- BACK UP APNEA (VOLUMEN, PRESION, TCPL)

- PRVC (PRESION REGULADA CON VOLUMEN CONTROLADO) EN A/C Y SIMV

PANTALLA DE INFORMACION INTEGRADA Y MONITORIA

- Pantalla táctil LCD a color mínimo de 11 pulgadas, con capacidad para gráficos en tiempo real y monitorización digital táctil.

- Mínimo tres curvas simultáneas en pantalla con menú de mínimo 4 gráficas a seleccionar.

- Mínimo 2 gráficas de lazos en simultánea y mínimo 4 para seleccionar

- Menú de monitoría de mínimo 35 parámetros

- 24 horas de tendencias minuto a minuto de mínimo 10 parámetros de monitoría simultáneamente

- Medición automática de puntos de inflexión

- Medición de drive respiratorio y esfuerzo inspiratorio máximo

- Medición de trabajo respiratorio paciente, impuesto y del ventilador

- Medición de autopeep

- Monitoría de presión traqueal

- Volumen /minuto

- Volumen minuto compensado al peso corporal

- % de fugas

- Frecuencia respiratoria total, programada y espontánea

- Volumen corriente inspirado y espirado de acuerdo con el peso corporal

- Tiempo inspiratorio y espiratorio

- Presión pico

- Presión media

- Presión meseta

- Presión transpulmonar

- Presión de la vía aérea

- Distensibilidad dinámica y estática

- Resistencia

- Resistencia impuesta

- Indice de tobin o taquipnea superficial

- Indice sobredistensión alveolar

- Presión esofágica

- Flujo inspiratorio pico

- Flujo espiratorio pico

- Relación I : E

Alarmas

Alarmas de máquina

- Válvula de seguridad abierta

- Ventilador inoperante

Alarmas de suministro de gas

- Pérdida de aire

- Pérdida de oxígeno

- Pérdida de suministro de gas

Alarmas de presión

- Presión baja

- Presión alta

- Presión pico sostenida

- Peep bajo

Alarmas de volumen

- Volumen minuto alto

- Volumen minuto bajo

- Volumen corriente alto

- Volumen corriente bajo

Alarmas de frecuencia / tiempo

- Apnea

- Frecuencia alta

- Límite de tiempo de inhalación máximo

- Límite de relación i:e

Alarmas de oxígeno

- % de oxígeno bajo

- % de oxígeno alto

OTRAS ALARMAS

- Desconexión del circuito

- Batería baja

- Pérdida de alimentación CA

- Gas no válido

- Fallo ventilador

BATERIA y CONEXIONES

Batería recargable integrada

Autonomía:

- 2 horas mínimo de autonomía sólo ventilador

- Mínimo 30 minutos de autonomía para soportar el ventilador y la fuente generadora de aire simultáneamente

- Conexión a impresora

- Puerto RS-232

- Alimentación eléctrica de 115Vac 60 Hz

CONTROLES Y RANGOS

- FRECUENCIA RESPIRATORIA:		rango mínimo de 1 -120 RPM

- VOLUMEN CORRIENTE:			rango mínimo de 5.0 ml a 2500ml

- PRESION INSPIRATORIA:		rango mínimo de 0 – 90cmh2o

- FLUJO PICO.				rango mínimo de 1-120 L/min

- TIEMPO INSPIRATORIO:			rango mínimo de 0.2 a 5 seg

- PRESION DE SOPORTE:			rango mínimo de 0 a 90 cmh2o

- PEEP:					rango mínimo de 0 a 40

- PAUSA INSPIRATORIA			rango mínimo de 0 a 3 seg

- SENSIBILIDAD				de 0.1 a 20lpm

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Brazo para soporte de circuito

- Carro de transporte

- Mangueras de conexión a aire y oxígeno

- Trampa de agua

- Filtro bacteriano

- Manual de operación

- Circuito reusable

- Máscara nasal para ventilación no invasiva con arnés

- Máscara oronasal para ventilación no invasiva con arnés,

con destino a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca.

SECCION II

CONDICIONES PARTICULARES

2.-  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

2.1.-  CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIPOS

VENTILADORES PARA USO NEONATAL, PEDIATRICO y DE ADULTOS.

DESCRIPCION

Dos (2) ventiladores de última generación, actualizables, servocontrolados, microprocesados, para pacientes neonatales, pediátricos y adultos.

GENERALIDADES

- Monitoría de oxígeno con sistema de calibración

- Con generador interno de aire

- Sistema de flujo a demanda

- Posibilidad de manejo con otros gases Heliox u Oxido nítrico con reconocimiento del gas por el ventilador para ajustes de la monitoría.

- Sensibilidad o disparo dual (flujo y presión)

- Limitador de volumen

- Rampas de presión

- Sensibilidad espiratoria o ciclo de flujo

- Tiempo de presión de soporte

- Ondas de flujo cuadrada y desacelerante

- Suspiro

- Volumen asegurado u objetivo

- Monitoría con compensación según peso corporal

- Aumento de oxígeno ajustable por el usuario

- Compensación: fugas, distensibilidad del circuito, humidificador, vía área artificial

- Corrección por BTPS (temperatura/presión corporal saturada)

- Puerto de nebulización pediátrico-adulto

- Puerto para ventilación independiente sincrónica

MODALIDADES VENTILATORIAS

- ASISTIDO CONTROLADO ciclado POR VOLUMEN Y PRESION

- SIMV POR VOLUMEN Y PRESION

- CPAP/PSV (PRESION SOPORTE)

- VENTILACION NO INVASIVA

- APRV /  BIFASICO (VENTILACION CON REGULACION DE PRESION EN DOS NIVELES)

- TCPL (CICLADO POR TIEMPO LIMITADO POR PRESION)

- BACK UP APNEA (VOLUMEN, PRESION, TCPL)

- PRVC (PRESION REGULADA CON VOLUMEN CONTROLADO) EN A/C Y SIMV

PANTALLA DE INFORMACION INTEGRADA Y MONITORIA

- Pantalla táctil LCD a color mínimo de 11 pulgadas, con capacidad para gráficos en tiempo real y monitorización digital táctil.

- Mínimo tres curvas simultáneas en pantalla con menú de mínimo 4 gráficas a seleccionar.

- Mínimo 2 gráficas de lazos en simultánea y mínimo 4 para seleccionar

- Menú de monitoría de mínimo 35 parámetros

- 24 horas de tendencias minuto a minuto de mínimo 10 parámetros de monitoría simultáneamente

- Medición automática de puntos de inflexión

- Medición de drive respiratorio y esfuerzo inspiratorio máximo

- Medición de trabajo respiratorio paciente, impuesto y del ventilador

- Medición de autopeep

- Monitoría de presión traqueal

- Volumen /minuto

- Volumen minuto compensado al peso corporal

- % de fugas

- Frecuencia respiratoria total, programada y espontánea

- Volumen corriente inspirado y espirado de acuerdo con el peso corporal

- Tiempo inspiratorio y espiratorio

- Presión pico

- Presión media

- Presión meseta

- Presión transpulmonar

- Presión de la vía aérea

- Distensibilidad dinámica y estática

- Resistencia

- Resistencia impuesta

- Indice de tobin o taquipnea superficial

- Indice sobredistensión alveolar

- Presión esofágica

- Flujo inspiratorio pico

- Flujo espiratorio pico

- Relación I : E

Alarmas

Alarmas de máquina

- Válvula de seguridad abierta

- Ventilador inoperante

Alarmas de suministro de gas

- Pérdida de aire

- Pérdida de oxígeno

- Pérdida de suministro de gas

Alarmas de presión

- Presión baja

- Presión alta

- Presión pico sostenida

- Peep bajo

Alarmas de volumen

- Volumen minuto alto

- Volumen minuto bajo

- Volumen corriente alto

- Volumen corriente bajo

Alarmas de frecuencia / tiempo

- Apnea

- Frecuencia alta

- Límite de tiempo de inhalación máximo

- Límite de relación i:e

Alarmas de oxígeno

- % de oxígeno bajo

- % de oxígeno alto

OTRAS ALARMAS

- Desconexión del circuito

- Batería baja

- Pérdida de alimentación CA

- Gas no válido

- Fallo ventilador

BATERIA y CONEXIONES

Batería recargable integrada

Autonomía:

- 2 horas mínimo de autonomía sólo ventilador

- Mínimo 30 minutos de autonomía para soportar el ventilador y la fuente generadora de aire simultáneamente

- Conexión a impresora

- Puerto RS-232

- Alimentación eléctrica de 115Vac 60 Hz

CONTROLES Y RANGOS

- FRECUENCIA RESPIRATORIA:	rango mínimo de 1 -120 RPM

- VOLUMEN CORRIENTE:		rango mínimo de 5.0 ml a 2500ml

- PRESION INSPIRATORIA:		rango mínimo de 0 – 90cmh2o

- FLUJO PICO.				rango mínimo de 1-120 L/min

- TIEMPO INSPIRATORIO:		rango mínimo de 0.2 a 5 seg

- PRESION DE SOPORTE:		rango mínimo de 0 a 90 cmh2o

- PEEP:					rango mínimo de 0 a 40

- PAUSA INSPIRATORIA			rango mínimo de 0 a 3 seg

- SENSIBILIDAD				de 0.1 a 20lpm

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Brazo para soporte de circuito

- Carro de transporte

- Mangueras de conexión a aire y oxígeno

- Trampa de agua

- Filtro bacteriano

- Manual de operación

- Circuito reusable

- Máscara nasal para ventilación no invasiva con arnés

- Máscara oronasal para ventilación no invasiva con arnés

  - PLAZO Y SITIO DE ENTREGA El plazo de entrega de los equipos no puede ser superior a SESENTA (60) días calendario contados a partir de la  legalización del contrato, los cuales deberán ser entregados en el Área Comercial de la Universidad del Cauca.

Las demás disposiciones de los términos de la Invitación a Cotizar quedan como inicialmente fueron publicados.

Popayán, Ciudad Universitaria, 15 de agosto de 2006

JUAN MANUEL QUIÑONES PINZON

Presidente