# INFORME  DE  EVALUACION  TÉCNICA

INVITACIÓN A COTIZAR No 080 de 2006 de Centrifuga para 110- 120 voltios, de mesa, refrigerada, con:

1 rotor horizontal de velocidad máxima alrededor 4600rpm(4400xg)

1 Rotor horizontal de 2 puestos para 4 microplacas (8 placas)

1 Rotor   para 48 microtubos 1.5/2.0 ml con tapa

1 Pte x 4 adaptadores  para tubos cónicos 15ml (32 tubos)

1 Pte x 4 adaptadores para 3 tubos cónicos de 50 ml (12 tubos)

1 Pte x 4 adaptadores para 12 tubos de 7 ml (48 tubos)

Fecha:  25 de octubre de  2006

Este informe presenta los resultados de la verificación de las especificaciones técnicas de la empresa que se presentó a la invitación a cotizar: BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO LTDA

Verificación de especificaciones técnicas:

La centrifuga ofrecida no cumple con las especificaciones técnicas requeridas pues no incluye dentro del valor el rotor para microtubos de 1.5-2.0 ml y la capacidad de centrifugación en número de tubos y placas es inferior a lo solicitado.

Atentamente,

María Lilia Diaz B				Julio César Klínger H.