INFORME DE EVALUACION TECNICA

INVITACION A COTIZAR No 090 DE 2006 DE UNA CENTRIFUGA REFRIGERADA DE MESA, CON ROTOR HORIZONTAL DE VELOCIDAD MÁXIMA ALREDEDOR 4600 RPM (4.400XG) RPM (18.403G), ROTOR HORIZONTAL PARA MICROPLACAS Y ROTOR PARA MICROTUBOS, con destino al Laboratorio de Inmunología y Biología Molecular  de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Fecha: 		20 DE DICIEMBRE DE 2006

Este informe presenta los resultados de la verificación de las especificaciones técnicas y de la experiencia de las empresas que se presentaron a la invitación a cotizar: G Y G. Y SUCESORES LTDA Y KAIKA LTDA

Verificación de especificaciones técnicas

A continuación se presenta un cuadro resumen de cubrimiento de requerimientos mínimos:

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS | ESPECIFICACIONES TECNICAS OFRECIDAS –G y G SUCESORES LTDA | ESPECIFICACIONES TECNICAS OFRECIDAS –KAIKA LTDA |
| --- | --- | --- |
| CENTRIFUGA REFRIGERADA DE MESA | SI | SI |
| ROTOR HORIZONTAL DE VELOCIDAD MÁXIMA ALREDEDOR 4600 RPM (4.400XG) RPM (18.403G) | SI | SI |
| ROTOR HORIZONTAL DE 2 PUESTOS PARA 4 MICROPLACAS (TOTAL 8) | SI (8 PLACAS) | SI (8 PLACAS) |
| ADAPTADORES PARA 48 MICROTUBOS DE 1.5/2 ML PERO PREFERIBLE ROTOR PARA 48 MICROTUBOS DE 1.4/2.0 ML | ROTOR PARA TUBOS DE 1.5-2 ML | ADAPTADORES PARA 48 TUBOS DE 1.5-2 .ML |
| 110- 120 VOLTIOS | 120 VOLTIOS | 120 VOLTIOS |
| PTE X 4 ADAPTADORES PARA TUBOS CÓNICOS 15ML (32 TUBOS) | 32 TUBOS | 12 TUBOS |
| PTE X 4 ADAPTADORES PARA 3 TUBOS CÓNICOS DE 50 ML (12 TUBOS) | 12 TUBOS | 4 TUBOS |
| 1 PTE X 4 ADAPTADORES PARA 12 TUBOS DE 7 ML (48 TUBOS) | 72 | 48 |
| 4 BUCKETS REDONDOS CON TAPA | SI | SI |
| CONCEPTO TÉCNICO | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS Y OFRECE UNA MAYOR CAPACIDAD EN TUBOS DE 7 ML Y OFRECE LA OPCION PREFERIDA EN CUANTO A LA CENTRIFUGACIÓN DE TUBOS DE 1.5 A 2ML | NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN CUANTO A CAPACIDAD DE TUBOS A CENTRIFUGAR DE 15 Y 50 ML Y OFRECE LA OPCIÓN ALTERNATIVA NO LA PREFERIDA EN CUANTO A LA CENTRIFUGACIÓN DE TUBOS DE 1.5 A 2 ML |

Por lo anterior la firma KAIKA LTDA no es admisible para calificación, por no cumplir con todos los requisitos técnicos necesarios de acuerdo a la Invitación a Cotizar No.065.

Propuesta Económica:

La propuesta económica presentada por el ofertante admisible cumplen con los requisitos exígidos.

| NOMBRE DE EMPRESA | G. Y G. SUCESORES LTDA |
| --- | --- |
| VR. OFERTA | US$11.948,oo |

Moneda de la Propuesta:   El ofertante presenta la propuesta en dólares americanos.

Presupuesto Oficial:   El ofertante admisible presenta su propuesta por debajo del presupuesto oficial, que es de VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS M/L ($29.000.000,oo

Verificación de experiencia

La Empresa G. y G. Sucesores Ltda presenta certificación expedida por el Jefe del Departamento de Servicios Generales de la Empresa Fedearroz por compra de una Centrífuga de Mesa Refrigerada por valor de $26.778.484,oo

Certificación expedida por el Hospital Federico Lleras Acosta por venta de Centrifuga Refrigerada de Piso y Congelador para plasma y crios por valor de $25.172.000,oo

Certificación de la Pontificia Universidad Javeriana por compra de Centrifuga de Mesa por valor de $21.990.584,oo

Certificación expedida por la Policía Nacional – Dirección de Sanidad por compra de equipo médico instrumental y dotación hospitalaria por valor de $89.195.880,oo

Certificación del Instituto Nacional de Salud por compra de dos (2) Centrifugas y una Cabina de Bioseguridad por valor de $47.782.720,oo

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La Carta de presentación de la propuesta para el ofertante admisible presenta igualdad con los valores de la propuesta.

CALIFICACION

| EMPRESA | PRECIO | EXPERIENCIA ACREDITADA | GARANTIA Y SOPORTE POSTVENTA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G. Y G. SUCESORES LTDA | 70 | 10 | 15 | 95 |

MARIA LILIA DIAZ BETANCOURT                  ELIZABETH GONZÁLEZ MARTINEZ

Interventora					    Coordinadora Area Comercial