Junta de Licitaciones y contratos

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DE LA CONVOCATORIA 114 DE 2011: LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA requiere contratar LA COMPRA DE DIEZ (10) MICROSCOPIOS Y DIEZ (10) ESTEREO MICROSCOPIOS BINOCULARES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

PREGUNTAS REALIZADAS POR: KAIKA

PREGUNTA No. 01: En donde solicitan:   MICROSCOPIO BINOCULAR

- Rango de Aumentos 40X-1500X (con oculares de 15x).

- Oculares (anti-hongo) E1-CFI 10x/18 con goma protectora de ocular y ajuste de dioptrías en ambos oculares.

Observación: Al solicitar oculares de 10X/18 el rango de aumentos del equipo llega hasta 1000X, lo cual contradice la especificación de rango de aumentos de 40X-1500X;  Por favor permitir ofertar equipos con rango de aumentos 40X-1000X, en microscopia óptica convencional se trabaja máximo hasta 1000x los oculares de 15x aumentan el rango de aumentos formando lo se conoce como aumentos vacios: es decir se pierde la resolución. Las muestras que se trabajan en docencia se observan siempre a 1000x, entonces no vemos la necesidad de solicitar esta magnificación.

RESPUESTA No. 01: Se acepta la solicitud. Ver Adenda 01.

PREGUNTA No. 02: Platina mecánica rectangular de 155 (A) x 134 (P)mm; sistema de platina de plato  doble; soporte de especímenes removible; área de viaje 76(X) x 40(Y) mm con mando del lado derecho; lectura del vernier provista 0.1mm.

Observación: Por favor permitir un sistema de platina con medidas aproximadas que puedan cumplir con el objeto de aplicación del equipo;  por  ejemplo Platina rectangular de 140 mm x 135 mm con mando a la derecha (opcionalmente a la izquierda), con carro mecánico graduado, con desplazamiento en cruz 75 mm × 30 mm y sujeta objetos.

RESPUESTA No. 02: Se acepta la solicitud. Ver Adenda 01.

PREGUNTA No. 03: Iluminación Halógeno 6V-20W; Voltaje máximo 6V.

Observación: Por favor permitir un sistema de iluminación Halógena 6V-30W y como opción permitir una alternativa de equipo con iluminación Led, siendo esta la última tecnología.

RESPUESTA No. 03: Se acepta la solicitud. Ver Adenda 01.

PREGUNTA No. 04: Óptica CFI.

Observación: esta sigla es propia de una marca, solicitamos sea eliminada para que más proponentes podamos participar.

RESPUESTA No. 04: Se acepta la solicitud. Ver Adenda 01.

PREGUNTA No. 05: Oculares (anti-hongo) E1-CFI 10x/18

Observación: la sigla  E1-CFI es propia de una marca, solicitamos sea eliminada para que más proponentes podamos participar.

RESPUESTA No. 05: Se acepta la solicitud. Ver Adenda 01.

PREGUNTA No. 06: Distancia de trabajo de los objetivos

Observación: en este punto solicitamos ampliar el rango de la distancia de trabajo a unas distancias establecidas como genéricas como por ejemplo:

4x/0.1   DT: 6,50mm

10x/0,25 DT: 4,39mm

40x/0,65  DT: 0,48mm

100x/1,25   DT:0, 13mm

RESPUESTA No. 06: Se acepta la solicitud. Ver Adenda 01.

PREGUNTA No. 07: En donde solicitan:   ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR CON BASE LED:

- Cambiador de aumentos ZOOM de 0.8X – 3.2 ó 3.5X para aumentos de 8x – 32X ó 35X (ampliable a 4x – 64X ó 70X).

- Distancia de trabajo de 90mm a 100 mm en su configuración estándar.

- Pareja de oculares 10x/21 con ajuste de dioptrías.

- Inclinación del tubo 45 grados con ajuste de distancia interpupilar de 52 – 75 mm.

Observación: Por favor ampliar las especificaciones y permitir ofertar un equipo con:

- Sistema de zoom continúo con corrección mecánica, lo que garantiza que la imagen permanece perfectamente definida al usar el zoom;  esto se garantiza con un Zoom de 0.8- 3.2X para aumentos de 8X – 32X (ampliable desde 2.4X-64X).

- Distancia de trabajo libre de 92 mm.

- Oculares de campo amplio W 10x/20 enfocables.

- Equipo Ergonomico con ángulo de observación de 60°, con distancia interpupilar graduable entre 55 a 75mm.

RESPUESTA No. 07: Se acepta la solicitud. Ver Adenda 01.

PREGUNTAS REALIZADAS POR: BIOMOL

PREGUNTA No. 01: Para el ítem 1. Solicitamos aceptar distancia interpupilar variable de 52 – 75 mm.

RESPUESTA No. 01: Se acepta la solicitud. Ver Adenda 01.

PREGUNTA No. 02: Para el ítem 1. Solicitamos aceptar óptica PLAN corregida al infinito de alto contraste con corrección contra aberración cromática y periférica. Esto debido a que la óptica CFI corresponde a la referencia de una marca en específico y hace referencia a una calidad óptica estandarizada como PLAN en otras marcas.

RESPUESTA No. 02: Se acepta la solicitud. Ver Adenda 01.

PREGUNTA No. 03: Para el ítem 2. Solicitamos aceptar oculares 10x/20.

RESPUESTA No. 03: Se acepta la solicitud. Ver Adenda 01.

PREGUNTAS REALIZADAS POR: MICROSCOPIOS Y EQUIPOS ESPECIALES S.A.S.

PREGUNTA No. 01: MICROSCOPIOS

Las especificaciones técnicas de los microscopios están estrictamente ceñidas a una marca de equipo y a un modelo en especial por lo tanto solicitamos ampliar los siguientes rangos:

“Óptica brillante CFI corregida al infinito para márgenes planas y nítidas de alto contraste con corrección contra aberración cromática y periférica”.

Solicitamos eliminar la descripción CFI ya que esta descripción corresponde a una marca especial.

RESPUESTA No. 01: Se acepta la solicitud. Ver Adenda 01.

PREGUNTA No. 02: “Cabeza (anti – hongos) binocular inclinado a 30º tipo Siedentopf, con ajuste de dioptrías para ambos oculares y rotación vertical y horizontal de 360º. Ajuste de distancia interpupilar: 47 - 75 mm.”

La descripción vertical y horizontal de 360º no es muy clara motivo por la cual y muy respetuosamente solicitamos que la descripción técnica sea ampliada asi: Cabeza (anti – hongos) binocular inclinado a 30º tipo Siedentopf, con ajuste de dioptrías para ambos oculares y rotable a 360º. Y  permitir  ofertar equipos con ajuste de distancia interpupilar: 47 – 75 mm”

RESPUESTA No. 02: Se acepta la solicitud. Ver Adenda 01.

PREGUNTA No. 03: “Oculares (anti – hongos) E1-CFI 10X/18 con goma protectora de ocular y ajuste de dioptrías en ambos oculares”

Solicitamos que se elimine la referencia E1-CFI las cual es exclusiva de la marca NIKON, de igual manera que se puedan ofertar oculares con óptica plan acromática con corrección al infinito 10X/18 mm ó 10X/20 mm, este último mejor el campo visual.

RESPUESTA No. 03: Se acepta la solicitud. Ver Adenda 01.

PREGUNTA No. 04: “Platina mecánica retangular de 155 (A)  X 134 (P) mm; sistema de platina de plato doble; soporte de especímenes removible; área de viaje 76 (X) 40 (Y) mm con mando del lado derecho; lectura del vernier provisto 0.1 mm”

Solicitamos se permita ofertar microscopios con platina mecánica rectangular de 140 135 mm y comando de desplazamiento 76 (x) x 50 (Y) mm.

RESPUESTA No. 04: Se acepta la solicitud. Ver Adenda 01.

PREGUNTA No. 05:

Objetivos incluidos en el sistema:

Objetivo CFI BE Plan Achromat 4X (NA 0.1/W.D. 25mm) (anti-hongo)

Objetivo CFI BE Plan Achromat 10X (NA 0.25/W.D. 6.7mm) (anti-hongo)

Objetivo CFI BE Plan Achromat 40X(NA 0.65/W.D. 0.6mm) (anti-hongo)

Objetivo CFI BE Plan Achromat 100X (NA 1.25/W.D. 0.14mm) (anti-hongo)

Objetivos Opcionales:

Objetivo CFI BE Plan Achromat 20X(NA 0.4/W.D. 3.7mm) (anti-hongo)

Objetivo CFI BE Plan Achromat 60X (NA 0.8/W.D. 0.24mm) (anti-hongo)

Objetivo CFI Acromático DL 10x (NA 0.25/W.D. 6.7), para contraste de fases.

Objetivo CFI Acromático DL 40x (NA 0.65/W.D. 0.6) , para contraste de fases.

Objetivo CFI Acromático DL 100x (NA 1.25/W.D. 0.14) , para contraste de fases.

Objetivo CFI Acromático 4X A. N. 0.10 D. T. 25mm. (anti-hongo)

Objetivo CFI Acromático 10X A. N. 0.20 D. T. 5.6mm. (anti-hongo)

Objetivo CFI Acromático 40X A. N. 0.65 D. T. 0.6mm con sistema de resorte. (anti-hongo)

Objetivo CFI Acromático 100X A. N. 1.25 D. T. 0.14mm con sistema de resorte. (anti-hongo)

Solicitamos respetuosamente eliminar la palabra o letras CFI BE las cuales corresponden a la marca NIKON.

RESPUESTA No. 05: Se acepta la solicitud. Ver Adenda 01.

PREGUNTA No. 06: Es comprensible que se solicite que existan objetivos opcionales 20x y 60x con la misma calidad óptica, sin embargo solicitamos eliminar el resto de la lista de objetivos opcionales, puesto que corresponden a objetivos acromáticos, los cuales son de menor calidad o especificaciones a los solicitados y que desvirtúan las bondades de los equipos solicitados.

RESPUESTA No. 06: Se acepta la solicitud. Ver Adenda 01.

PREGUNTA No. 07: Iluminación Halógeno 6V-20W; Voltaje máximo 6V.

Solicitamos se permita ofertar equipos con sistema de iluminación 6V – 30W el cual mejora las especificaciones.

En los términos de referencia que describe que el cambio de la lámpara sea removiendo la unidad de lente de campo, solicitamos se puedan ofertar equipos con sistema de cambio de lámpara diferente (existen equipos que permiten el cambio de la lámpara lateralmente o por debajo de la base únicamente abriendo una tapa, lo cual es más seguro y práctico para el usuario).

RESPUESTA No. 07: Se acepta la solicitud. Ver Adenda 01.

PREGUNTA No. 08: ESTEREO MICROSCOPIO BINOCULAR CON BESE LED.

Solicitamos se permita ofertar Estéreo microscopios con cabeza binocular inclinable a 35° o 60° y rotable a 360°, los cuales incluso mejoran las especificaciones de los solicitado.

RESPUESTA No. 02: Se acepta la solicitud. Ver Adenda 01.

Popayán, 05 de octubre de 2011.

JUAN MANUEL QUIÑONES PINZON           JHON CARLOS MELÉNDEZ

Presidente                                                    Coordinador Laboratorios

Departamento de Biología